## ご注意
⑤ トレーサビリティと不確かさ技能試験 結果報告シート
ご注意 !! | このソフトは、公益社団法人日本分析化学会が主催する「トレーサビリティと不確かさ理解のための分析 技能試験」にのみ用いることができるものです。それ以外の使用については、いかなる状況で発生した不具合に対しても責任は負いません。
公益社団法人 日本分析化学会 トレーサビリティ技能試験実行委員会
一番右のシート「まとめsheet2」もお読み下さい。

## 報告シート表紙
⑤ 第11回 トレーサビリティと不確かさ技能試験 結果報告シート(ファイルの表紙）
試験所番号＊ |  | （*送り状記載番号）
分析機関名
部課名
責任者名
報告担当者名
報告担当者 TEL
報告担当者 FAX
報告担当者 E-mail
申込時の担当者 E-mail |  | 申込時担当者のE-mailを正確に入力しないとアップロードできませんのでご注意下さい。
試料受領年月日 | 年 月 日
分析開始年月日 | 年 月 日
報告年月日 | 年 月 日
分析元素 | 今回実施した全ての元素名を記入する。 | このファイルの元素名を記入する。
←必ずご記入ください。
分析中に特に気づいたこと、コメント、要望事項 等

## 不確かさ計算手順
公益社団法人 日本分析化学会 トレーサビリティ技能試験実行委員会
不確かさの計算を始めます。
概要 | ①sheet名「upf」,｢実験標準偏差の計算｣,「us1」, 「us3」,「多点検量線」,「2点検量線」,「1点検量線」 の |  |  |  |  | 青色のセル | に必要事項を入力してください。
②sheet名「upf」「us1」「us3」「多点検量線」「2点検量線」「1点検量線」の結果がsheet名「U(最終）」に自動的に転送されます。
③他の不確かさ要因を考慮する必要があれば、最後にsheet名「U（最終）」のud, uz表記の場所に値を入力して下さい。
④以下の手順「1」「2」「3」「4」「5」「6」｢7｣｢8｣の説明に沿って計算を進めてください。
| ⑤ | 手順「1｣｢2｣「6」「7」は、必須ではありません。
手順「3」「5」は、必須です。各手順内のいずれかを選択し、データ入力を行ってください。
手順「4」は、必須ですので、必要なデータを入力してください。
手順「8」は、最終結果を計算します。
| 手順 | 内容説明 |  | 行き先sheet名 | 内容
| 1 | 全量ピペットと全量フラスコに水を分取し、質量測定することでそれぞれの実験標準偏差を計算する | ⇒ | 実験標準偏差の計算 | 必要に応じて使用する
| 2 | 測定試料を装置へ導入する前に希釈又は濃縮した場合の不確かさを計算します。希釈・濃縮を行わない場合は、この部分の不確かさは、「ゼロ」となるようにしてあります。 | ⇒ | upf | 分取量（全量ピペット）とメスアップ（全量フラスコ）による相対標準不確かさ計算
| 3 | 標準液の不確かさを計算します。3-1又は3-2を選択してください。
|  | 3-1 原料標準液を購入しましたか？ | ⇒ | us1 | us1‐1（JCSS等の原料標準液を購入し使用）
|  | 3-2 純物質を溶解して原料標準液をつくりましたか？ | ⇒ | us1 | us1‐2（金属等から原料標準液を調製し、使用）
| 4 | 希釈調製された検量線標準液の濃度の不確かさを計算します。 | ⇒ | us3 | 3 の原料標準液を原料に中間原料標準液を希釈調製、さらに中間原料標準液を希釈して、検量線標準液の濃度の不確かさを計算
| 5 | 検量線で求めた測定試料濃度の不確かさを計算します。使用した検量線の種類を選択してください。 | ⇒ | 多点検量線 | 検量線標準液が3濃度以上の場合
|  |  | ⇒ | 2点検量線 | 検量線標準液が2濃度の場合
|  |  | ⇒ | 1点検量線 | 検量線標準液が1濃度の場合
| 6 | ドリフトの影響を考慮する場合（上記概要③） | ⇒ | U（最終） | udの欄に相対不確かさを入力します。考慮しない場合、空欄としてください
| 7 | その他の要素を考慮する場合（上記概要③） | ⇒ | U（最終） | uzの欄に相対不確かさを入力します。考慮しない場合、空欄としてください。
| 8 | 最終的な試料の測定濃度とその拡張不確かさ(k=2)が計算されます。 | ⇒ | U（最終） | 原料標準液の種類（JCSS,使用者調製）、検量線の種類（多点、2点、1点）ごとに表示されます。

## 実験標準偏差の計算
このSheetでは全量ピペット・全量フラスコの実験標準偏差を計算します。
① | 全量ピペットで純水を、繰り返し分取し秤量します。 繰り返し数は任意ですが5～10回がお奨め。
② | 全量フラスコに純水を、繰り返しメスアップし秤量します。 繰り返し数は任意ですが5～10回がお奨め。
③ | 繰り返し測定した回数分のデータを青いセルに入力してください
④ | 密度を0.99821g/mLとして実験標準偏差を算出します
繰返し | 全量ピペットの質量測定値(g) | 繰返し | メスアップの質量測定値(g)
1 |  | 1
2 |  | 2
3 |  | 3
4 |  | 4
5 |  | 5
6 |  | 6
7 |  | 7
8 |  | 8
9 |  | 9
10 |  | 10
11 |  | 11
12 |  | 12
13 |  | 13
14 |  | 14
15 |  | 15
16 |  | 16
17 |  | 17
18 |  | 18
19 |  | 19
20 |  | 20
実験標準偏差 （mL） | #DIV/0! | 実験標準偏差 （mL) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on C31: 全量ピペットの分取のばらつきとし、Sheet名『upf』、『us3』に それそれ必要に応じて入力してください
Note on G31: 全量フラスコの分取のばらつきとし、Sheet名『upf』、『us1』、『us3』に それそれ必要に応じて入力してください

## upf
このSheetでは、試料分取・メスアップの不確かさ：前処理等で試料を希釈又は濃縮を行い、測定試料とする場合の相対不確かさを計算します。
希釈や濃縮を行わない場合は、セルD10を空欄としてください。
| 青いセル | のみ入力可です。それ以外のｾﾙは入力禁止です。
| 黄色いセル | は、このセルのデータが自動転送されます。
|  | 項目 | 値 | 説明 | up1/Vp1 | up2/Vp1 | up3/Vp1 | uｆ1/Vｆ1 | uｆ2/Vｆ2 | uｆ3/Vｆ3
|  | 全量ピペット容量 Vp1 (mL) |  | 使用した全量ピペット容量を入力 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 全量ピペット不確かさ(許容差） (mL) |  | JISなどから許容差を入力
|  | 全量ピペットの繰り返しの実験標準偏差 (mL) |  | 全量ピペット分取のばらつき
|  | 温度範囲 ±℃ |  | 試験室環境の温度のばらつきの温度範囲を入力
|  | 全量フラスコ容量 (mL) |  | 使用した全量フラスコ容量を入力
|  | 全量フラスコ不確かさ(許容差） (mL) |  | JISなどから全量フラスコの許容差を入力
|  | 全量フラスコの繰り返しの実験標準偏差 (mL) |  | 全量フラスコメスアップのばらつき
|  | 試料分取・メスアップの相対不確かさ | 0 | 相対不確かさ（分率、無次元）
Note on D10: 希釈や濃縮を行わない場合は、このセルを空欄にしてください。
Note on D12: Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力
Note on D16: Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力
Note on D17: このセルの値は自動的に転送されます

## us1
このSheetでは、原料とする標準液の濃度の不確かさを計算します。
JCSS等の市販の標準液を購入した場合(us1-1)、実験者が金属等を溶解して標準液を調製する場合（us1-2)に分けてあります。
| 青いセル | のみ入力可です。それ以外は、入力禁止です。
| 黄色のセル | には、濃度の相対不確かさが計算され、このセルのデータが自動転送されます。
us1-1（市販の（例えば、JCSS）標準液を使用した場合の標準液の不確かさ）
|  |  | us1-1-1 原料標準液の不確かさ（証明書に濃度の信頼性が精度と表されている場合） |  |  |  | 基本的には“値A”から入力してください。２系列分調製を行った場合のみ“値B”を使用してください
|  |  |  | 項目 |  | 値 A | 値 B （２系列目の予備） | 説明
|  |  |  | 標準液濃度 Cs1（mg/L） |  |  |  | 証明書から転記する
|  |  |  | 標準液の精度の表示値 us1（mg/L） |  |  |  | 証明書から転記する
|  |  |  | 濃度の相対不確かさ(us1-1-1)/Cs1 |  |  |  | 相対不確かさ（分率、無次元）
[6 empty] | us1-1-2 原料標準液の不確かさ（証明書に濃度の信頼性が不確かさで表されている場合） | 基本的には“値A”から入力してください。２系列分調製を行った場合のみ“値B”を使用してください
|  |  |  | 項目 |  | 値 A | 値 B （２系列目の予備） | 説明
|  |  |  | 標準液濃度 Cs1（mg/L） |  |  |  | 証明書から転記する
|  |  |  | 標準液の拡張不確かさの表示値 us1（mg/L） |  |  |  | 証明書から転記する
|  |  |  | 包含係数(k= ) |  |  |  | 証明書から転記する
|  |  |  | 濃度の相対不確かさ(us1-1-2)/Cs1 |  |  |  | 相対不確かさ（分率、無次元）
us1-2（金属等から標準液を作製した場合の標準液の不確かさ）
基本的には“値A”から入力してください。２系列分調製を行った場合のみ“値B”を使用してください
|  |  |  | 項目 |  | 値 A | 値 B （２系列目の予備） | 説明
|  |  |  | 原料となる金属に関する不確かさ | [5 empty] | us１-2-1
[5 empty] | 純度 |  |  | カタログから転記する ( 99.9 % なら 0.999 と入力すること ） |  | 0 | 0
[5 empty] | 純度に関する不確かさ要因（値） |  |  | ＝１－純度
|  |  |  | 金属の秤量に関する不確かさ | [5 empty] | us１-2-2
[5 empty] | 金属の質量 mg |  |  | 秤量値を入力する |  | 0 | 0
[5 empty] | 秤量の標準偏差 mg |  |  | 繰り返し測定し標準偏差を求める
[5 empty] | 天秤の不確かさ mg |  |  | カタログから転記する | 全量フラスコの標準不確かさ | us1-2-3
|  |  |  | 全量フラスコのメスアップに関する不確かさ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 全量フラスコ容量 ml |  |  | 使用した全量フラスコの容量を入力する
[5 empty] | 全量フラスコの許容差 ml |  |  | JISなどから転記する | 温度による不確かさ | us１-2-4
[5 empty] | 全量フラスコメスアップのばらつき(ml) |  |  | Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力 | 0.048497 | 0 | 0
温度変化の影響
[5 empty] | 試験室の温度変化（温度のばらつき）(℃） |  |  | 試験室環境の温度のばらつきの温度範囲を入力
[5 empty] | 温度による体積変化の影響 ℃－1 | 0.00021 | 0.00021 | 水の体膨張率
|  |  |  | 調製した原料標準液の濃度 mg/L |  |  |  | 金属質量×純度÷全量フラスコ容量
|  |  |  | 濃度の相対不確かさ(us1-2)/Cs1 |  |  |  | 相対不確かさ（分率、無次元）
Note on G15: このセルの値は、シートus3の中間原料A1に自動的に転送されます
Note on G22: このセルの値は、シートus3の中間原料A1に自動的に転送されます
Note on G45: このセルの値は、シートus3の中間原料A1に自動的に転送されます
Note on H15: このセルの値は、シートus3の中間原料B1に自動的に転送されます
Note on H22: このセルの値は、シートus3の中間原料B1に自動的に転送されます
Note on H45: このセルの値は、シートus3の中間原料B1に自動的に転送されます

## us3
このSheetでは、検量線標準液の濃度の不確かさを計算します。 | [10 empty] | さらに検量線濃度の標準液に希釈するときの不確かさを計算します
| 青いセル | のみ入力可です。それ以外は、入力禁止です。 | [9 empty] | 青いセル | のみ入力可です。それ以外は、入力禁止です。
| 黄色いセル | は、このセルのデータが転送されます。 | [9 empty] | 黄色いセル | は、このセルのデータが転送されます。
[12 empty] | 緑のセル | は、このセルのデータをsheet名『2点検量線』又は『1点検量線』の所定のセルに手入力してください。
us4/S4（検量線標準液の相対標準不確かさ）
| 希釈1段目(us2/S2)（中間原料標準液1の相対不確かさ）⇒中間原料標準液を調製しない場合は、青色のｾﾙに入力しないこと | [10 empty] | 多点検量線の場合(10濃度まで対応）
|  | 項目 値 | 中間原料 A1 | 中間原料 A2 （検量線用標準液としてA1をさらに希釈した場合に使用） | 中間原料 A3 （検量線用標準液としてA1をさらに希釈した場合に使用） | 中間原料 B1 （２系列目としての予備） | 中間原料 B2 （２系列目としての予備） | 中間原料 B3 （２系列目としての予備） | 説明 |  |  |  |  | 項目 | 検量線第1標準液 | 検量線第2標準液 | 検量線第3標準液 | 検量線第4標準液 | 検量線第5標準液 | 検量線第6標準液 | 検量線第7標準液 | 検量線第8標準液 | 検量線第9標準液 | 検量線第10標準液 | 相対標準不確かさ | 説明 | 中間原料 A1
|  | 全量ピペット容量 Vp1 ｍｌ | [6 empty] | 使用した全量ピペット容量を入力 (希釈しない場合、このセルを必ず空欄にしてください。) |  |  |  |  | 調製に用いた標準液の種類 | [11 empty] | 左表のA1～３およびB1～3から選択する | 中間原料 A2
|  | 全量ピペット不確かさ(許容差） ｍｌ | [6 empty] | JISなどから転記する |  |  |  |  | 全量ピペット容量 Vp1 ｍｌ | [11 empty] | 使用した全量ピペット容量を入力 | 中間原料 A3
|  | 全量ピペットの繰り返しの実験標準偏差 ml | [6 empty] | Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力 |  |  |  |  | 全量ピペット不確かさ(許容差） ｍｌ | [11 empty] | JISなどから転記する | 中間原料 B1
|  | 温度範囲 ±℃ | [6 empty] | 試験室環境の温度のばらつきの温度範囲を入力 |  |  |  |  | 全量ピペットの繰り返しの実験標準偏差 ml | [11 empty] | Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力 | 中間原料 B2
|  | 全量フラスコ容量 ｍｌ | [6 empty] | 使用した全量フラスコ容量を入力 |  |  |  |  | 温度範囲 ±℃ | [11 empty] | 試験室環境の温度のばらつきの温度範囲を入力 | 中間原料 B3
|  | 全量フラスコ不確かさ(許容差） ｍｌ | [6 empty] | JISなどから転記する |  |  |  |  | 全量フラスコ容量 ｍｌ | [11 empty] | 使用した全量フラスコ容量を入力 | 原料標準液 A （中間原料 なし）
|  | 全量フラスコ繰り返しの実験標準偏差 ml | [6 empty] | Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力 |  |  |  |  | 全量フラスコ不確かさ(許容差） ｍｌ | [11 empty] | JISなどから転記する | 原料標準液 B （中間原料 なし）
|  | 希釈した中間原料標準液の相対標準不確かさ | [6 empty] | 希釈1段目の相対標準不確かさ（分率、無次元） |  |  |  |  | 全量フラスコ繰り返しの実験標準偏差 ml | [11 empty] | Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力
|  | 希釈1段目調製に使用する原料となる標準液 | [6 empty] | A1およびB1は、シート“us1”から自動入力。 A2～3およびB2～3は、必要に応じて入力。 |  |  |  |  | us4/S4（検量線標準液の相対標準不確かさ） | [11 empty] | 相対標準不確かさの最大値がU(最終）に転送される
|  | 中間原料標準液の濃度(mg/L) | [6 empty] | 調製された中間原料標準液の濃度 |  |  |  |  | 検量線標準液濃度(mg/L) | [11 empty] | sheet名『多点検量線』に、このデータを入力すること
| <<注意>>2段希釈をしない場合は、以降の青色のセルに入力しないこと | [12 empty] | 検量線標準液濃度の不確かさ(mg/L)
希釈2段目(us3/S3)（中間原料標準液2の相対不確かさ）
|  | 項目 値 | 中間原料 A1 | 中間原料 A2 （検量線用標準液としてA1をさらに希釈した場合に使用） | 中間原料 A3 （検量線用標準液としてA1をさらに希釈した場合に使用） | 中間原料 B1 （２系列目としての予備） | 中間原料 B2 （２系列目としての予備） | 中間原料 B3 （２系列目としての予備） | 説明 |  |  | 2点検量線の場合 |  | 項目 | 検量線第1標準液: 検量線低濃度標準液; 検量線第2標準液: 検量線高濃度標準液; 検量線第3標準液: 説明 |  |  | 中間原料A１希釈１段目の濃度 | 中間原料A２希釈１段目の濃度 | 中間原料B１希釈１段目の濃度 | 中間原料B２希釈１段目の濃度
|  | 全量ピペット容量 Vp1 ｍｌ | [6 empty] | 2段希釈しない場合、このセルを必ず空欄にしてください。 |  |  |  |  | 調製に用いた標準液の種類 | 検量線第3標準液: 左表のA1～３およびB1～3から選択する |  |  | 中間原料A１希釈２段目の濃度 | 中間原料A２希釈２段目の濃度 | 中間原料B１希釈２段目の濃度 | 中間原料B２希釈２段目の濃度
|  | 全量ピペット不確かさ(許容差） ｍｌ | [6 empty] | JISなどから転記する |  |  |  |  | 全量ピペット容量 Vp1 ｍｌ | 検量線第3標準液: 使用した全量ピペット容量を入力 |  |  | 中間原料A１希釈３段目の濃度 | 中間原料A２希釈３段目の濃度 | 中間原料B１希釈３段目の濃度 | 中間原料B２希釈３段目の濃度
|  | 全量ピペットの繰り返しの実験標準偏差 ml | [6 empty] | Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力 |  |  |  |  | 全量ピペット不確かさ(許容差） ｍｌ | 検量線第3標準液: JISなどから転記する |  |  | 中間原料A１希釈４段目の濃度 | 中間原料A２希釈４段目の濃度 | 中間原料B１希釈４段目の濃度 | 中間原料B２希釈４段目の濃度
|  | 温度範囲 ±℃ | [6 empty] | 試験室環境の温度のばらつきの温度範囲を入力 |  |  |  |  | 全量ピペットの繰り返しの実験標準偏差 ml | 検量線第3標準液: Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力 |  |  | 中間原料A１希釈５段目の濃度 | 中間原料A２希釈５段目の濃度 | 中間原料B１希釈５段目の濃度 | 中間原料B２希釈５段目の濃度
|  | 全量フラスコ容量 ｍｌ | [6 empty] | 使用した全量フラスコ容量を入力 |  |  |  |  | 温度範囲 ±℃ | 検量線第3標準液: 試験室環境の温度のばらつきの温度範囲を入力 |  |  | 原料標準液 A | 原料標準液 A | 原料標準液 B | 原料標準液 B
|  | 全量フラスコ不確かさ(許容差） ｍｌ | [6 empty] | JISなどから転記する |  |  |  |  | 全量フラスコ容量 ｍｌ | 検量線第3標準液: 使用した全量フラスコ容量を入力
|  | 全量フラスコ繰り返しの実験標準偏差 ml | [6 empty] | Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力 |  |  |  |  | 全量フラスコ不確かさ(許容差） ｍｌ | 検量線第3標準液: JISなどから転記する
|  | 希釈した中間原料標準液の相対標準不確かさ | [6 empty] | 希釈2段目の相対不確かさ（分率、無次元） |  |  |  |  | 全量フラスコ繰り返しの実験標準偏差 ml | 検量線第3標準液: Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力
|  | 希釈2段目調製に使用する中間原料標準液の濃度(mg/L) | [6 empty] | 各19行目から自動的に転送されます |  |  |  |  | us4/S4（検量線標準液の相対標準不確かさ） | 検量線第3標準液: 相対標準不確かさ（分率、無次元）
|  | 希釈2段目の中間原料標準液2の濃度(mg/L) | [6 empty] | 調製された中間原料標準液の濃度 |  |  |  |  | 検量線標準液濃度(mg/L) | 検量線第3標準液: sheet名『２点検量線』に、このデータを入力すること
| <<注意>>３段希釈をしない場合は、以降の青色のセルに入力しないこと | [12 empty] | 検量線標準液濃度の不確かさ(mg/L) | 検量線第3標準液: sheet名『２点検量線』に、このデータを入力すること
希釈3段目(us3-2/S3-2)（中間原料標準液3の相対不確かさ）
|  | 項目 値 | 中間原料 A1 | 中間原料 A2 （検量線用標準液としてA1をさらに希釈した場合に使用） | 中間原料 A3 （検量線用標準液としてA1をさらに希釈した場合に使用） | 中間原料 B1 （２系列目としての予備） | 中間原料 B2 （２系列目としての予備） | 中間原料 B3 （２系列目としての予備） | 説明
|  | 全量ピペット容量 Vp1 ｍｌ | [6 empty] | 3段希釈しない場合、このセルを必ず空欄にしてください。 |  |  | 1点検量線の場合
|  | 全量ピペット不確かさ(許容差） ｍｌ | [6 empty] | JISなどから転記する |  |  |  |  | 項目 | 検量線第1標準液: 検量線標準液; 検量線第2標準液: 説明
|  | 全量ピペットの繰り返しの実験標準偏差 ml | [6 empty] | Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力 |  |  |  |  | 全量ピペット容量 Vp1 ｍｌ | 検量線第2標準液: 使用した全量ピペット容量を入力
|  | 温度範囲 ±℃ | [6 empty] | 試験室環境の温度のばらつきの温度範囲を入力 |  |  |  |  | 全量ピペット不確かさ(許容差） ｍｌ | 検量線第2標準液: JISなどから転記する
|  | 全量フラスコ容量 ｍｌ | [6 empty] | 使用した全量フラスコ容量を入力 |  |  |  |  | 全量ピペットの繰り返しの実験標準偏差 ml | 検量線第2標準液: Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力
|  | 全量フラスコ不確かさ(許容差） ｍｌ | [6 empty] | JISなどから転記する |  |  |  |  | 温度範囲 ±℃ | 検量線第2標準液: 試験室環境の温度のばらつきの温度範囲を入力
|  | 全量フラスコ繰り返しの実験標準偏差 ml | [6 empty] | Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力 |  |  |  |  | 全量フラスコ容量 ｍｌ | 検量線第2標準液: 使用した全量フラスコ容量を入力
|  | 中間原料標準液3の相対標準不確かさ | [6 empty] | 希釈3段目の相対不確かさ（分率、無次元） |  |  |  |  | 全量フラスコ不確かさ(許容差） ｍｌ | 検量線第2標準液: JISなどから転記する
|  | 希釈3段目調製に使用する中間原料標準液の濃度(mg/L) | [6 empty] | D19から自動的に転送されます |  |  |  |  | 全量フラスコ繰り返しの実験標準偏差 ml | 検量線第2標準液: Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力
|  | 希釈3段目の中間原料標準液3の濃度(mg/L) | [6 empty] | 調製された中間原料標準液の濃度 |  |  |  |  | us4/S4（検量線標準液の相対標準不確かさ） | 検量線第2標準液: 相対不確かさ（分率、無次元）
| <<注意>>４段希釈をしない場合は、以降の青色のセルに入力しないこと | [12 empty] | 検量線標準液濃度(mg/L) | 検量線第2標準液: sheet名『１点検量線』に、このデータを入力すること
| 希釈4段目(us3-3/S3-3)（中間原料標準液4の相対不確かさ） | [12 empty] | 検量線標準液濃度の不確かさ(mg/L) | 検量線第2標準液: sheet名『１点検量線』に、このデータを入力すること
|  | 項目 値 | 中間原料 A1 | 中間原料 A2 （検量線用標準液としてA1をさらに希釈した場合に使用） | 中間原料 A3 （検量線用標準液としてA1をさらに希釈した場合に使用） | 中間原料 B1 （２系列目としての予備） | 中間原料 B2 （２系列目としての予備） | 中間原料 B3 （２系列目としての予備） | 説明
|  | 全量ピペット容量 Vp1 ｍｌ | [6 empty] | 4段希釈しない場合、このセルを必ず空欄にしてください。
|  | 全量ピペット不確かさ(許容差） ｍｌ | [6 empty] | JISなどから転記する
|  | 全量ピペットの繰り返しの実験標準偏差 ml | [6 empty] | Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力
|  | 温度範囲 ±℃ | [6 empty] | 試験室環境の温度のばらつきの温度範囲を入力
|  | 全量フラスコ容量 ｍｌ | [6 empty] | 使用した全量フラスコ容量を入力
|  | 全量フラスコ不確かさ(許容差） ｍｌ | [6 empty] | JISなどから転記する
|  | 全量フラスコ繰り返しの実験標準偏差 ml | [6 empty] | Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力
|  | 中間原料標準液4の相対標準不確かさ | [6 empty] | 希釈4段目の相対不確かさ（分率、無次元）
|  | 希釈4段目調製に使用する中間原料標準液の濃度(mg/L) | [6 empty] | D19から自動的に転送されます
|  | 希釈4段目の中間原料標準液4の濃度(mg/L) | [6 empty] | 調製された中間原料標準液の濃度
<<注意>>５段希釈をしない場合は、以降の青色のセルに入力しないこと
希釈5段目(us3-4/S3-4)（中間原料標準液5の相対不確かさ）
|  | 項目 値 | 中間原料 A1 | 中間原料 A2 （検量線用標準液としてA1をさらに希釈した場合に使用） | 中間原料 A3 （検量線用標準液としてA1をさらに希釈した場合に使用） | 中間原料 B1 （２系列目としての予備） | 中間原料 B2 （２系列目としての予備） | 中間原料 B3 （２系列目としての予備） | 説明
|  | 全量ピペット容量 Vp1 ｍｌ | [6 empty] | 5段希釈しない場合、このセルを必ず空欄にしてください。
|  | 全量ピペット不確かさ(許容差） ｍｌ | [6 empty] | JISなどから転記する
|  | 全量ピペットの繰り返しの実験標準偏差 ml | [6 empty] | Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力
|  | 温度範囲 ±℃ | [6 empty] | 試験室環境の温度のばらつきの温度範囲を入力
|  | 全量フラスコ容量 ｍｌ | [6 empty] | 使用した全量フラスコ容量を入力
|  | 全量フラスコ不確かさ(許容差） ｍｌ | [6 empty] | JISなどから転記する
|  | 全量フラスコ繰り返しの実験標準偏差 ml | [6 empty] | Sheet『実験標準偏差の計算』で得られた値を入力
|  | 中間原料標準液5の相対標準不確かさ | [6 empty] | 希釈5段目の相対不確かさ（分率、無次元）
|  | 希釈5段目調製に使用する中間原料標準液の濃度(mg/L) | [6 empty] | D19から自動的に転送されます
|  | 希釈5段目の中間原料標準液5の濃度(mg/L) | [6 empty] | 調製された中間原料標準液の濃度
up1/Vp1 | up2/Vp1 | up3/Vp1 | uｆ1/Vｆ1 | [5 empty] | uｆ2/Vｆ2 | uｆ3/Vｆ3 | us1/Cs1
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
up1/Vp1 | up2/Vp1 | up3/Vp1 | uｆ1/Vｆ1 | [5 empty] | uｆ2/Vｆ2 | uｆ3/Vｆ3 | us2/Cs2
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
up1/Vp1 | up2/Vp1 | up3/Vp1 | uｆ1/Vｆ1 | [5 empty] | uｆ2/Vｆ2 | uｆ3/Vｆ3 | us1/Cs1
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
up1/Vp1 | up2/Vp1 | up3/Vp1 | uｆ1/Vｆ1 | [5 empty] | uｆ2/Vｆ2 | uｆ3/Vｆ3 | us1/Cs1
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0
up1/Vp1 | up2/Vp1 | up3/Vp1 | uｆ1/Vｆ1 | [5 empty] | uｆ2/Vｆ2 | uｆ3/Vｆ3 | us1/Cs1
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
中間原料Bシリーズ
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
#DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on D9: シートus1で使用した原料標準液を希釈して、すべての検量線用標準液を調製する場合⇒中間原料A１（D列）のみ使用する たとえば、原料標準液 → 中間原料１ → 中間原料２ ・・・→ 検量線用標準液１ 検量線用標準液２ ： ： 検量線用標準液１０ を調製 （ “→” は、希釈を意味する）
Note on E9: シートus1で使用した原料標準液を希釈して、中間原料を調製し、途中で枝分かれして、各検量線用標準液を調製する場合⇒中間原料A１（D列）および中間原料A２（E列）を使用する たとえば、原料標準液 → 中間原料１ → 中間原料２ → 中間原料３ ・・・ → 検量線用標準液１ 検量線用標準液３ 検量線用標準液５ 中間原料２ → 中間原料２-１ ・・・→ 検量線用標準液２ 検量線用標準液４ 検量線用標準液６ （ “→” は、希釈を意味する）
Note on F9: シートus1で使用した原料標準液を希釈して、中間原料を調製し、途中で枝分かれして、各検量線用標準液を調製する場合⇒中間原料A１（D列）、中間原料A２（E列）および中間原料A３（F列）を使用する たとえば、原料標準液 → 中間原料１ → 中間原料２ → 中間原料３ → 中間原料４ → 中間原料５ → 検量線用標準液１ 検量線用標準液３ 検量線用標準液５ 中間原料２ → 中間原料２-１ → 中間原料２-２ → ・・・ → 検量線用標準液２ 検量線用標準液４ 検量線用標準液６ 中間原料２-１ → 中間原料２-１-１ ・・・ → 検量線用標準液７ 検量線用標準液８ 検量線用標準液９ （ “→” は、希釈を意味する）
Note on G9: シートus1で２種類の原料標準液を調製し、それぞれ希釈して、各検量線用標準液を調製する場合に使用する また、中間原料を枝分かれして希釈し、一部の検量線用標準液を調製する場合は、中間原料B２（H列）および中間原料B３（I列）も使用する
Note on H9: シートus1で２種類の原料標準液を調製し、それぞれ希釈して、各検量線用標準液を調製する場合に使用する また、中間原料を枝分かれして希釈し、一部の検量線用標準液を調製する場合は、中間原料B２（H列）および中間原料B３（I列）も使用する
Note on I9: シートus1で２種類の原料標準液を調製し、それぞれ希釈して、各検量線用標準液を調製する場合に使用する また、中間原料を枝分かれして希釈し、一部の検量線用標準液を調製する場合は、中間原料B２（H列）および中間原料B３（I列）も使用する
Note on L95: US1から転送

## 多点検量線
このSheetは検量線から求めた濃度の不確かさを計算します。
| 注意： | 青色のセル | のみ入力可です。それ以外のｾﾙは入力禁止です。
ｾﾙG33に結果が表示されます。結果は、自動転送されます。
| 青色のセル | にデータを入力します。ｾﾙG34に求める不確かさが表示されます。検量線濃度数；3～10、繰返し；10回まで対応しています。
| 黄色のセル | は、このセルのデータが自動転送されます。
検量線データ（3濃度以上、各1回以上）及び測定試料データ（1回以上）を入力してください。
検量線データの入力範囲のデータのない部分及び測定試料の測定値のデータのない部分は、空白で構いません。
多点検量線の場合
|  | 検量線データ | [11 empty] | 測定試料データ
|  |  | 機器出力値 | [10 empty] | 測定試料の測定値（機器出力値）を繰返し回数分入力
|  | 繰返し→ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
|  | 検量線標準液の濃度↓ | [12 empty] | 繰返し | x | xi-x平均 | (xi-x平均)^2 | y | yi-y平均 | (yi-y平均)^2 | (xi-x)(yi-y) |  | x | y | y当てはめ | y-y当てはめ | (y-y当てはめ)^2
| 1 | [13 empty] | 1 | [7 empty] | D
| 2 | [13 empty] | D
3
4
5
6
7
8
9
10
[15 empty] | 2 | [7 empty] | E
E
測定試料のデータ確認 | bar: 機器出力値 1 to 機器出力値 4
|  | 測定試料の測定の繰返し数 | 機器出力値 4: 0; 機器出力値 6: 多点検量線を使用する場合、検量線標準液の濃度の不確かさは、ここでは求めません。別途評価します。
|  | 測定試料の測定値（機器からの出力値）の平均値 | 機器出力値 4: #DIV/0!
結果表示 | bar: 機器出力値 1 to 機器出力値 4
|  | 検量線から求めた測定試料の濃度(mg/L) | 機器出力値 4: #DIV/0!; 機器出力値 6: 測定試料の濃度の相対不確かさ; 機器出力値 9: #DIV/0!
|  | 測定試料の濃度の不確かさ(mg/L) | 機器出力値 4: #DIV/0!
[15 empty] | 3 | [7 empty] | F
F
|  | x | xi-x平均 | (xi-x平均)^2 | y | yi-y平均 | (yi-y平均)^2 | (xi-x)(yi-y) |  | x | y | y当てはめ | y-y当てはめ | (y-y当てはめ)^2
| 濃度×繰返し | 0 | - | - | - | - | - | - |  | － | ー | ー | ー | ー
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ー | ー | ー | ー | 0
| 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | ー | ー | ー | ー | ー
[15 empty] | 4 | [7 empty] | G
| 縦軸のばらつき |  | 機器出力値 2: 0; 機器出力値 5: sx^2=; 機器出力値 6: #DIV/0! |  |  | G
| 検量線傾き |  | 機器出力値 2: #DIV/0!; 機器出力値 5: sy^2=; 機器出力値 6: #DIV/0!
| 検量線の切片 |  | 機器出力値 2: #DIV/0!; 機器出力値 5: sxy=; 機器出力値 6: #DIV/0!
| 検量線標準液の濃度の数 |  | 機器出力値 2: 0; 機器出力値 5: b=; 機器出力値 6: #DIV/0!
[7 empty] | a= | #DIV/0!
[7 empty] | syo^2= | 0
[7 empty] | syo= | 0
[15 empty] | 5 | [7 empty] | H
H
[15 empty] | 6 | [7 empty] | I
I
[15 empty] | 7 | [7 empty] | J
J
[15 empty] | 8 | [7 empty] | K
K
[15 empty] | 9 | [7 empty] | L
L
[15 empty] | 10 | [7 empty] | M
M
[15 empty] | 濃度×繰返し | 0
[15 empty] | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
[15 empty] | 平均 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[16 empty] | sx^2= | #DIV/0!
[16 empty] | sy^2= | #DIV/0!
[16 empty] | sxy= | #DIV/0!
[16 empty] | b= | #DIV/0!
[16 empty] | a= | #DIV/0!
[15 empty] | 合計 | syo^2= | 0
[16 empty] | syo= | 0

## 2点検量線
このSheetは検量線から求めた濃度の不確かさを計算します。
注意： | 青色のセル | のみ入力可です。それ以外のセルは入力禁止です。
| 黄色のセル | は、このセルのデータが自動転送されます。
2点検量線の場合
|  | 項目 |  | 検量線標準液の濃度と不確かさ |  | 説明
|  |  |  | 低濃度側 検量線標準液 | 高濃度側 検量線標準液
|  | 濃度 |  |  |  | 例えば,mg/Lの単位で濃度を入力
|  | 濃度の不確かさ |  |  |  | 検量線濃度と同じ単位で不確かさを入力(us3で計算した不確かさを入力する。）相対標準不確かさではないことに注意。
|  | 項目 |  | 測定値（機器出力値）
|  |  |  | 低濃度側 検量線標準液 | 高濃度側 検量線標準液 | 測定試料
繰り返し
2回以上10回以内 入力すること
結果表示
|  |  | 試料測定濃度(mg/L) |  | #DIV/0!
|  |  | 試料測定濃度の相対合成標準不確かさu(cs) |  | #DIV/0!
この四角囲みの中で、測定濃度及びその不確かさを計算しています。
|  |  | 不確かさ計算範囲 |  |  | 低濃度側 検量線標準液の濃度 | 高濃度側 検量線標準液の濃度 | 低濃度側 検量線標準液測定値（機器出力） | 高濃度側 検量線標準液測定値（機器出力） | 試料の測定値（機器出力）
[5 empty] | 値 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | 不確かさ | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 低濃度側 検量線標準液の濃度(mg/L) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 高濃度側 検量線標準液の濃度(mg/L) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 低濃度側 検量線標準液測定値（機器出力） |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 高濃度側 検量線標準液測定値（機器出力） |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 試料の測定値（機器出力） |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 試料測定濃度 Cs |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on F34: 試料測定濃度の合成標準不確かさを測定濃度に対する相対値で示しています。 この結果は、自動転送されます。

## 1点検量線
このSheetは検量線から求めた濃度の不確かさを計算します。
| 注意： | 青色のセル | のみ入力可です。それ以外のセルは入力禁止です。
|  | 黄色のセル | は、このセルのデータが自動転送されます。
1点検量線は、検量線が原点を通過することが確認されている場合に使用できます。
1点検量線の場合
|  |  | 項目 | 検量線標準液の濃度と不確かさ | 説明
検量線標準液
|  |  | 濃度 |  | 例えば,mg/Lの単位で濃度を入力
|  |  | 濃度の不確かさ |  | 検量線濃度と同じ単位で不確かさを入力(us3で計算した不確かさを入力する。）相対標準不確かさではないことに注意。
|  |  | 項目 | 測定値（機器出力値）
|  |  |  | 検量線標準液 | 測定試料
繰り返し
2回以上10回以内 入力すること
不確かさ結果表示
|  |  | 試料測定濃度(mg/L) |  | #DIV/0!
|  |  | 試料測定濃度の相対合成標準不確かさu(cs) |  | #DIV/0!
この四角囲みの中で、測定濃度及びその不確かさを計算しています。
|  |  | 不確かさ計算範囲 |  | 検量線標準液の濃度 | 検量線標準液測定値（機器出力） | 試料の測定値（機器出力）
|  |  |  | 値 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | 不確かさ | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 検量線標準液の濃度(mg/L) | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 検量線標準液測定値（機器出力） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 試料の測定値（機器出力） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 試料測定濃度(mg/L) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
[5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Note on F36: 試料測定濃度の合成標準不確かさを測定濃度に対する相対値で示しています。 この結果は、自動転送されます。

## U (最終）
青色のセル | のみ入力可です。要因として考慮しない場合は、空欄としてください。それ以外のｾﾙは、入力禁止です。
ピンクのセル | が最終的な測定濃度です。
赤色のセル | が最終的な測定濃度の不確かさです。
市販の標準液（例えば、JCSS)を使用した場合
市販標準液を使用し、多点検量線を使用した場合
分析元素
0 |  | 相対標準不確かさ （無次元）
最終の試料濃度(mg/L) |  | 標準不確かさ | [5 empty] | 合成不確かさ | 拡張不確かさ
#DIV/0! |  | upf | us1 | us3 - us1 | ux0 | ud | uz | uo | Uo
拡張不確かさ(mg/L)(k=2) |  | 試料の希釈又は濃縮 | 原料標準液 | 検量線標準液 | 検量線で求めた濃度 | 3回再現測定 | その他 | √∑ui2 | 2×uo
#DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
市販標準液を使用し、2点検量線を使用した場合
分析元素
0 |  | 相対標準不確かさ （無次元）
最終の試料濃度(mg/L) |  | 標準不確かさ |  |  |  |  | 合成不確かさ | 拡張不確かさ
#DIV/0! |  | upf | us1 | ux0 | ud | uz | uo | Uo
拡張不確かさ(mg/L)(k=2) |  | 試料の希釈又は濃縮 | 原料標準液 | 検量線で求めた濃度 | 3回再現測定 | その他 | √∑ui2 | 2×uo
#DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
市販標準液を使用し、１点検量線を使用した場合
分析元素
0 |  | 相対標準不確かさ （無次元）
最終の試料濃度(mg/L) |  | 標準不確かさ |  |  |  |  | 合成不確かさ | 拡張不確かさ
#DIV/0! |  | upf | us1 | ux0 | ud | uz | uo | Uo
拡張不確かさ(mg/L)(k=2) |  | 試料の希釈又は濃縮 | 原料標準液 | 検量線で求めた濃度 | 3回再現測定 | その他 | √∑ui2 | 2×uo
#DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
使用者が原料標準液を調製した場合
原料標準液を使用者が調製し、多点検量線を使用した場合
分析元素
0 |  | 相対標準不確かさ （無次元）
最終の試料濃度(mg/L) |  | 標準不確かさ | [5 empty] | 合成不確かさ | 拡張不確かさ
#DIV/0! |  | upf | us1 | us3 - us1 | ux0 | ud | uz | uo | Uo
拡張不確かさ(mg/L)(k=2) |  | 試料の希釈又は濃縮 | 原料標準液 | 検量線標準液 | 検量線で求めた濃度 | 3回再現測定 | その他 | √∑ui2 | 2×uo
#DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
原料標準液を使用者が調製し、2点検量線を使用した場合
分析元素
0 |  | 相対標準不確かさ （無次元）
最終の試料濃度(mg/L) |  | 標準不確かさ |  |  |  |  | 合成不確かさ | 拡張不確かさ
#DIV/0! |  | upf | us1 | ux0 | ud | uz | uo | Uo
拡張不確かさ(mg/L)(k=2) |  | 試料の希釈又は濃縮 | 原料標準液 | 検量線で求めた濃度 | 3回再現測定 | その他 | √∑ui2 | 2×uo
#DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
原料標準液を使用者が調製し、１点検量線を使用した場合
分析元素
0 |  | 相対標準不確かさ （無次元）
最終の試料濃度(mg/L) |  | 標準不確かさ |  |  |  |  | 合成不確かさ | 拡張不確かさ
#DIV/0! |  | upf | us1 | ux0 | ud | uz | uo | Uo
拡張不確かさ(mg/L)(k=2) |  | 試料の希釈又は濃縮 | 原料標準液 | 検量線で求めた濃度 | 3回再現測定 | その他 | √∑ui2 | 2×uo
#DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  |  | #VALUE! | #VALUE!
Note on C12: 自動的に転送されます
Note on C20: 自動的に転送されます
Note on C28: 自動的に転送されます
Note on C39: 自動的に転送されます
Note on C47: 自動的に転送されます
Note on C55: 自動的に転送されます

## 分析方法など
分析方法と標準物質などに関する情報
本技能試験を行ったときの分析方法などを、下記にご記入下さい。
これらの情報は、最終報告書に掲載いたします。
元素毎に異なる場合でも、ひとつのセルの中に元素に分けて記入してください。
書ききれない場合は、「セルの書式設定」「配置」で「折り返して全体を表示する」として、ひとつのセルに収まるよう記載し、行数は増やさないでください。
設問番号 | 設問 | 回答例 | あなたの回答
Q1 | あなたの試験所番号は何ですか？ | 238
Q2 | あなたが用いた分析機器は何ですか？ | ICP-MS
Q3 | その機器のメーカーは？ | ○○株式会社
Q4 | その機種名は？ | ICP7000
Q5 | 検量線用標準液*の調製に用いた標準液（原料標準液*）の成分とその濃度？ | Fe1000mg/L
Q6 | それの標準液の製造メーカーは？ | ○○株式会社
Q7 | それは単成分標準液ですか？多成分混合標準液ですか？ | 単成分標準液
Q8 | それはJCSS標準液ですか？JCSS標準液以外の標準液ですか？ | JCSS
*：検量線用標準液とは、装置に導入する標準液を示しています。その検量線用標準液を調製するための原料とする標準液は、原料標準液としています。
Q2でICP-AES(ICP-OES)と回答した方へ、質問いたします
Q9 | 測定波長（nm）はいくつですか? | 228.802
Q2でICP-MSと回答した方へ、質問いたします
Q10 | 測定質量数は、いくつですか？ | 111
Q11 | コリジョン・リアクションセルは使用しましたか？ | 使用した
Q12 | コリジョン・リアクションセルを使用した時のガスはなんですか？ | 水素
これ以降は、共通の質問です。（ICP-AES(ICP-OES) および ICP-MSと回答した方）
Q13 | 測定に用いた検量線用標準液は対象成分以外の成分も混合されていますか？（単成分or多成分混合） | 混合
Q14 | （Q13で混合と回答した方）その標準液の対象成分以外の成分はなんですか？ | Fe、Cr、Cu
Q15 | その標準液の酸の種類（液性）はなんですか？ | 硝酸
Q16 | 検量線に使用した調製後の標準液の酸は何 mol/L ですか？濃度によって異なる時は各々の値をご記入下さい。 | 0.0005
Q17 | 定量を行った調製後の試料液の酸は何 mol/L ですか？ | 0.0005

## 3回再現測定結果
3回再現測定の結果を記載してください。
| 再現測定値 | 測定日 | 概略時刻
第1回 |  | 月 日 | 時頃
第2回 |  | 月 日 | 時頃
第3回 |  | 月 日 | 時頃
平均値 | #DIV/0!
標準偏差 | #DIV/0!
相対標準偏差 | #DIV/0! | ←この値をsheet「Ｕ（最終）」のud「3回再現測定」に記入する。

## その他
その他の不確かさを加味する場合は、このシートに説明とデータを記載してください。形式は問いません。
このセルの中にご記入下さい。

## まとめSheet1
f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | f10 | f11 | f12 | f13 | f14 | f15 | f16 | f17 | f18 | f19 | f20
0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
試験所番号＊ | 分析元素 | [5 empty] | 責任者名 | 報告担当者名 |  |  | 分析機関名 | 部課名 |  |  | 報告担当者 TEL | 報告担当者 FAX | 申込時の担当者 E-mail | 報告担当者 E-mail | 分析中に特に気づいたこと、コメント、要望事項 等
このシートは事務局によるデータ整理のためのもので「保護」してあり、試験所の皆様が記入する必要はありません。
シートは削除しないで下さい。

## まとめsheet2
f21 | f22 | f23 | f24 | f25 | f26 | f27 | f28 | f29 | f30 | f31 | f32 | f33 | f34 | f35 | f36 | f37 | f38 | f39 | f40 | f41 | f42 | f43 | f44 | f45 | f46 | f47 | f48 | f49 | f50 | f51 | f52 | f53 | f54 | f55 | f56 | f57 | f58 | f59 | f60 | f61 | f62 | f63 | f64 | f65 | f66 | f67 | f68 | f69 | f70 | f71 | f72 | f73 | f74 | f75 | f76 | f77 | f78 | f79 | f80 | f81 | f82 | f83 | f84 | f85 | f86 | f87 | f88 | f89 | f90 | f91 | f92 | f93 | f94 | f95 | f96 | f97 | f98 | f99 | f100 | f101 | f102 | f103
0 | 0 | 市販標準液_多点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
分析元素 | 事業所番号 | 標準液_検量線 | 最終の試料濃度(mg/L) | 拡張不確かさ(mg/L)(k=2) | 試料の希釈又は濃縮 | 原料標準液 | 検量線標準液 | 検量線で求めた濃度 | ドリフト | その他 | √∑ui2 | 2×uo | [17 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | 再現測定値 |  |  | 測定日 |  |  | 概略時刻 |  |  |  | 値 A | 検量線第1標準液 | 検量線第2標準液 | 検量線第3標準液 | 検量線第4標準液 | 検量線第5標準液 | 検量線第6標準液 | 検量線第7標準液 | 検量線第8標準液 | 検量線第9標準液 | 検量線第10標準液 |  | 希釈率1 | 希釈率2 | 希釈率3 | 希釈率4 | 希釈率5 | 希釈率6 | 希釈率7 | 希釈率8 | 希釈率9 | 希釈率10 | 検量線から求めた測定試料の濃度(mg/L) | 0 | 全量フラスコ容量 (mL) | 試料希釈倍率
0 | 0 | 市販標準液_多点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0 | 0 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 市販標準液_2点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0
0 | 0 | 市販標準液_1点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0
0 | 0 | 原料標準液調製_多点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0 | 0 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 原料標準液調製_2点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0
0 | 0 | 原料標準液調製_1点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0
f78以降2016年追加
このシートは日本分析化学会がデータ整理に用いるシートです。
シートは削除しないで下さい。
0

## まとめsheet2 (2)
f21 | f22 | f23 | f24 | f25 | f26 | f27 | f28 | f29 | f30 | f31 | f32 | f33 | f34 | f35 | f36 | f37 | f38 | f39 | f40 | f41 | f42 | f43 | f44 | f45 | f46 | f47 | f48 | f49 | f50 | f51 | f52 | f53 | f54 | f55 | f56 | f57 | f58 | f59 | f60 | f61 | f62 | f63 | f64 | f65 | f66 | f67 | f68 | f69 | f70 | f71 | f72 | f73 | f74 | f75 | f76 | f77 | f78 | f79 | f80 | f81 | f82 | f83 | f84 | f85 | f86 | f87 | f88 | f89 | f90 | f91 | f92 | f93 | f94 | f95 | f96 | f97 | f98 | f99 | f100 | f101 | f102 | f103
0 | 0 | 市販標準液_多点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0 | 0 | [10 empty] | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
分析元素 | 事業所番号 | 標準液_検量線 | 最終の試料濃度(mg/L) | 拡張不確かさ(mg/L)(k=2) | 試料の希釈又は濃縮 | 原料標準液 | 検量線標準液 | 検量線で求めた濃度 | ドリフト | その他 | √∑ui2 | 2×uo | [17 empty] | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q13 | Q14 | Q15 | Q16 | Q17 | 再現測定値 |  |  | 測定日 |  |  | 概略時刻 |  |  |  | 値 A | 検量線第1標準液 | 検量線第2標準液 | 検量線第3標準液 | 検量線第4標準液 | 検量線第5標準液 | 検量線第6標準液 | 検量線第7標準液 | 検量線第8標準液 | 検量線第9標準液 | 検量線第10標準液 |  | 希釈率1 | 希釈率2 | 希釈率3 | 希釈率4 | 希釈率5 | 希釈率6 | 希釈率7 | 希釈率8 | 希釈率9 | 希釈率10 | 検量線から求めた測定試料の濃度(mg/L) | 0 | 全量フラスコ容量 (mL) | 試料希釈倍率
0 | 0 | 市販標準液_多点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0 | 0 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 市販標準液_2点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0
0 | 0 | 市販標準液_1点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0
0 | 0 | 原料標準液調製_多点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0 | 0 | [11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 原料標準液調製_2点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0
0 | 0 | 原料標準液調製_1点検量線 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | [17 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 時頃 | 時頃 | 時頃 | 0
f78以降2016年追加
このシートは日本分析化学会がデータ整理に用いるシートです。
シートは削除しないで下さい。
0